1. Prüfung

A: Nach maschineller Reinigung mittels RDG werden die abgetrockneten Instrumente mit Hilfe einer Lichtlupe auf folgende mögliche Sicherheitsmängel überprüft:

| Instrument | Prüfpunkt | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| Scheren | Scharniere gängig? | ☐ | ☐ |
| Scheren | Schere verbogen? | ☐ | ☐ |
| Scheren | Scharnier lose? | ☐ | ☐ |
| Scheren | Scharten oder Rillen? | ☐ | ☐ |
| Scheren | Schere stumpf? | ☐ | ☐ |
| Pinzetten | Verbogen? | ☐ | ☐ |
| Nadelhalter | Scharniere gängig? | ☐ | ☐ |
| Nadelhalter | Einrastung gewährleistet? | ☐ | ☐ |
| Nadelhalter | Scharniere locker? | ☐ | ☐ |
| Scharfe Löffel | Scharten oder Rillen? | ☐ | ☐ |
| Scharfe Löffel | Löffel stumpf? | ☐ | ☐ |
| Präparierhäkchen | Verbogen? | ☐ | ☐ |

B: Im Falle eines festgestellten Schadens oder Mangels wird das betreffende Instrument aussortiert, eingeschweißt und mit entsprechendem Vermerk und Datum versehen zur Reparatur eingeschickt.

2. Pflege (nach jeder maschinellen Reinigung):

- Aufbringen von Instrumentenöl (physiologisch unbedenkliches Paraffinöl, (z.B. Aesculap Division Ölspray©) auf die Oberfläche, besonders auf die beweglichen Teile und Gelenke

- Pflegemittel müssen garantieren, dass auch bei ihrem ständigen Einsatz „ein Verkleben der Gelenkteile durch sich addierende Wirkungen“ ausgeschlossen ist.

- Pflege ist Voraussetzung für Funktionsprüfung!

Achtung:

- Jedes Medizinprodukt muss vor Erstgebrauch und vor Gebrauch nach einer Reparatur gereinigt und sterilisiert werden!

| Name / Kürzel | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | CL Prüfung technisch-funktionelle Sicherheit/Instrumentenpflege.docx Seiten: 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.2, 15.01.26, Dr. med. Christina Hecker