Wichtige Hinweise:

- Wechsel des Dichtungsringes nach ca. 500 Zyklen erforderlich

- Indikator bei 5-30°C lagern, nicht mit Chemikalien zusammen

- Nach Verfallsdatum nicht weiterverwenden!

Durchführung Dichtungsring-Wechsel:

- Schraubenkappe des PCD ("Process Challenge Device" = Prozess-Kontroll-Gerät) mit dem weißen Teflon-Indikator am Autoclav öffnen

- Weißen Indikatorhalter aus der Kappe herausschrauben

- Dichtungsring innerhalb der Kappe mit einem spitzen Gegenstand vorsichtig entfernen

- Neuen Dichtungsring mit derselben Farbe in die Schraubkappe einlegen

- Dichtungsring mit der flachen Seite des Indikatorhalters rundherum nach und nach in den Spalt drücken

- Weißen Teflon-Indikatorhalter wieder in die Schraubkappe schrauben

- Dokumentation im Formblatt: Wartung Bowie-Dick-Test erfolgt, Datum, Unterschrift Sterilgutassistent*in

Tipp: Dokumentieren Sie die Anzahl der Zyklen, um den nächsten Wechsel rechtzeitig planen zu können

Wartung Bowie-Dick-Test erfolgt:

| Name / Kürzel | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | PB Wartung Bowie-Dick-Test.docx Seiten:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.2, 13.01.26, Dr. med. Christina Hecker